**江苏省中医院医疗设备招标公告-**

**麻精药品柜（紫东分院药学部）**

**一、招标内容**

招标项目名称：江苏省中医院医疗设备

项目实施地点：江苏省中医院

招标项目简要说明：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| 1 | 麻精药品柜（紫东分院药学部） | 2 |

**项目要求：**

1. **硬件要求**

1. CPU：1037u 及以上，内存： 4G 及以上，硬盘：SSD 64GB（固态硬盘），操作系统: Windows7及以上。

2. 显示屏 14 寸以上触屏，主机键盘：无线键盘和数字键盘，及扩展 USB 接口

3. 具备生物感应的防欺骗指纹仪等身份识别单元

▲4. 系统统结构尺寸：高度 198±3cm，深度：70±2cm，主体宽度：140±2cm。

▲5. 系统抽屉单元：要求具备至少三种不同高度的抽屉，抽屉高度为等倍高（具有一倍高度、二倍高度和三倍高度），最多可支持 17 层抽屉；抽屉类型至少四种且可根据临床需要而进行 灵活配置， 具备可调节格栅， 可根据药品放置的数量进行灵 活调节；格栅具备LED 导引指示， 每层格栅至少 8 个货位，同层货位可合并调整.

▲6. 系统受控抽屉内均含带有锁止机构的受控药盒，所有受控药盒均为自动弹开方式打开，无需手工掀起，自动弹开的受控药盒包含：单支受控药盒、多支受控药盒，自动弹开受控药盒盒盖至少 2 种，支持避光和非避光

▲7. 系统至少具备 1 层单支药品管理受控抽屉，单支药品管理受控药盒为仅存放1 支毒麻药品的独立封闭空间的受控药盒，且每层单支封闭受控药盒数量不少于40个；单支药品管理受控药盒由主机控制，当取用药品时， 依据该支药品的效期进行自动开盒导引.

8. 多支受控药盒具备存放大容量药品的功能，可支持存放100ml-120ml 瓶体：至少 8 瓶.

9. 系统内抽屉和受控药盒均具备位置传感器，系统可检测抽屉的开启/关闭状态，和受控药盒的开启/关闭状态

10. 用户操作系统时，系统主机可进行智能导引，当完成一层抽屉的操作，关闭抽屉后，准备取药的另一层抽屉会自动弹开；在同层受控抽屉完成一个受控药盒的操作，下一个受控药盒自动弹开

11. 系统可支持隔板抽屉，隔板抽屉可由隔板任意调节成不同 大小的空间，且具有LED 指示灯， 用于指示和导引药品放置位置

12. 系统结构部分具有分区和分级强开以及整机强开的安全保护功能，紧急情况下，经过授权的人员对抽屉及药盒进行机械强开，保证医疗救治的需要

13. 系统支持抽屉内空安瓿瓶/ 麻方回收盒和主体外部回收箱， 可根据医院需求进行灵活配置， 满足空安瓿瓶回收管理的需要

14. 系统具备指纹、员工卡、用户名/密码多种登录方式；系统支持单个用户多指纹注册的安全策略

15. 系统具备药品取用功能

16. 用户操作系统取药时，系统可通过引导灯进行智能导引，遵循一定次序规则依次取出药品

18. 系统具备紧急取药功能，支持断电取药和急诊取药等应急取药模式

19. 系统支持多批号毒麻药品的批量管理

20. 系统具备药品退药管理功能，系统对于退药操作具有强制管理功能

21. 系统具备药品盘点功能，具备正常盘点和临时盘点两种模式，系统可根据药品种类及管理需求进行个性化盘点模式设置，实现药品快速定向盘点

22. 系统可支持级联冰箱或其他柜体的功能

23. 系统平台支持与上级库对接和库存信息上传功能，便于药品库存信息化管理

24. 系统具备自动更新功能，当系统升级时，各终端设备软件同步升级，便于维护

25. 系统须便于维护和管理，有利于故障跟踪、检查和排除。支持系统自我检测功能，详细记录系统级及业务级日志

26.毒麻药品回收药盒：具备抽屉内空安瓿瓶和麻方回收盒，满足空安瓿瓶的回收

27.智能摄像监控：具备操作过程监控系统，具有使用过程可追溯的功能

28.标签打印单元 ：系统操控部分具备2 套打印系统。

**二、投标人资格要求**

投标人应具备的资格或业绩：

合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。

合格的投标人资格：符合采购法及采购法实施条例有关合格投标人的相关规定。

①须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可，需提供法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证；

②近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

③具有设备制造商提供的授权书（代理商做为投标人参与投标）；

④投标人业绩要求:近三年内，所投品牌的设备或同类产品在中国有销售业绩,并提供中标通知书或合同。（需提供加盖投标人公章的采购合同或中标通知书复印件，提供在中国境内的用户目录）。

⑤提供有效的中华人民共和国医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证。

⑥符合法律、法规规定的其它要求。

**三、招标文件的获取**

招标文件领取开始时间：即日起

获取招标文件方式：现场领取(免费)或者登陆http://www.jshtcm.com/→医院官网→设备招标→设备管理→文件下载→《江苏省中医院医疗设备投标文件范例2021版（试行）》

其他说明：投标人报名时须携带法人授权书原件及以下原件及盖章的复印件方可报名：法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证、缴纳社保资金证明、财务审计报告（近两年）。

**四、投标文件的递交**

投标文件接收截止时间： 2021年7月14日下午5：30（每日上午8:00~12:00，下午2:30~5:30，北京时间，法定节假日除外，下同）

投标文件送达地点：江苏省中医院设备处（南京市汉中路155号5号楼416室）

**五、相关耗材备案及审核**

与设备相关的耗材应最迟在标书递交截止日期后5个工作日内完成备案与审核，该工作与采购配送中心接洽。

未完成耗材备案及审核的供应商视为放弃参与该项目，后果自负。

**六、招标联系事项**

联系人：蔡老师。

联系方式：025-86617141-50416

地址：南京市汉中路155号江苏省中医院5号楼416室 邮编：210029