江苏省中医院医疗设备介绍公告-

牛首山制剂中心热风循环烘箱一批

江苏省中医院现邀请有资质、有合作意向的供应商对以下医疗设备进行设备介绍。

一、设备介绍项目简要说明

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 热风循环烘箱 | 20 |

具体要求详见附件1

二、供应商资格要求

供应商应具备的资格或业绩：

合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的供应商均可。

合格的供应商资格：符合采购法及采购法实施条例有关合格供应商、投标人的相关规定。

①须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可，需提供法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证；

②近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

③具有设备制造商提供的授权书；

④供应商业绩要求:近三年内，所投品牌的设备或同类产品在中国有销售业绩,并提供中标通知书或合同。（需提供加盖供应商公章的采购合同或中标通知书复印件，提供在中国境内的用户目录）。

⑤提供有效的中华人民共和国医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证。

⑥符合法律、法规规定的其它要求。

三、相关资料的获取

相关资料领取开始时间：即日起

获取相关资料方式：现场领取(免费)或者登陆http://www.jshtcm.com/→医院官网→设备招标→设备管理→文件下载→参照《江苏省中医院医疗设备投标文件范例2021版（试行）》制作

其他说明：供应商报名时须携带法人授权书原件及以下原件及盖章的复印件方可报名：法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证、缴纳社保资金证明、财务审计报告（近两年）。

四、相关资料的递交

截止时间： 2021年12月3日下午5：00（每日上午8:00~12:00，下午2:00~5:00，北京时间，法定节假日除外，下同）

送达地点：江苏省中医院设备处（南京市汉中路155号5号楼416室）

五、相关耗材备案及审核

与设备相关的耗材应最迟在标书递交截止日期后5个工作日内完成备案与审核，该工作与采购配送中心接洽。

未完成耗材备案及审核的供应商视为放弃参与该项目，后果自负。

六、联系事项

联系人：蔡老师。

联系方式：025-86617141-50416

地址：南京市汉中路155号江苏省中医院5号楼416室 邮编：210029

附件1：热风循环烘箱用户需求

1、背景介绍

根据江苏省中医院的采购项目计划，需安装热风循环烘箱用于物料或器具烘干。设计应符合GMP（2010年修订）和国家有关法律法规的要求及制药机械行业标准。

2、范围

本URS为江苏省中医院对需要采购的热风循环烘箱各项要求进行描述。供应商按照此文件进行设计、制造、检查和测试、包装、交付、安装调试、验收、培训和验证，并提供材质证明、文件系统等。供应商应保证该设备符合本文件要求及相关标准和规范。

3、范围

本URS适用于江苏省中医院的热风循环烘箱生产需求。该URS在移交给设备供应商之后，将意味着所有指定的要求被涵盖在供应商的供应范围之内，但不限于此范围。

4.1设备基本要求：

| 设备名称 | 规格 | 数量 | 用途 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热风循环烘箱 | CT-C-III 三门六车 | 1台 | 物料烘干 | 前处理3F干燥区 | 饮片干燥 |
| 热风循环烘箱 | CT-C-II 两门四车 | 1台 | 物料烘干 | 前处理3F干燥区 | 饮片干燥 |
| 热风循环烘箱 | CT-C-I双扉型 四门两车 | 1台 | 器具烘干 | 前处理3F干燥区 | 器具干燥 |
| 热风循环烘箱 | CT-C-I双扉型 四门两车 | 1台 | 器具烘干 | 前处理1F收膏区 | 器具干燥 |
| 热风循环烘箱 | CT-C-I双扉型 四门两车 | 1台 | 器具烘干 | 药剂1F灌装1区 | 器具干燥 |
| 热风循环烘箱 | CT-C-I双扉型 四门两车 | 1台 | 器具烘干 | 药剂1F灌装2区 | 器具干燥 |
| 热风循环烘箱 | CT-C-II防爆型 两门四车 | 4台 | 物料烘干 | 药剂2F固体制剂 | 物料干燥 |
| 热风循环烘箱 | CT-C-I双扉型 四门两车 | 1台 | 器具烘干 | 药剂2F固体制剂 | 器具干燥 |
| 热风循环烘箱 | CT-C-I双扉型 四门两车 | 1台 | 器具烘干 | 药剂3F外用液体 | 器具干燥 |
| 热风循环烘箱 | CT-C-I双扉型 四门两车 | 1台 | 器具烘干 | 药剂3F外用固体 | 器具干燥 |
| 热风循环烘箱 | CT-C-I 两门两车 | 1台 | 物料烘干 | 药剂3F外用固体 | 物料干燥 |
| 热风循环烘箱 | CT-C-II 两门四车 | 3台 | 物料烘干 | 药剂3F丸剂 | 物料干燥 |
| 热风循环烘箱 | CT-C-I双扉型 四门两车 | 1台 | 器具烘干 | 药剂3F丸剂 | 器具干燥 |
| 热风循环烘箱 | CT-C-II 两门四车 | 2台 | 物料烘干 | 药剂3F中试区 | 物料干燥 |

4.2 适用的法规和标准

新购置的热风循环烘箱必须符合法规和标准要求，主要包括：

法规

- 《药品生产质量管理规范》（2010年版）

- 《中华人民共和国药典》（2010年版）

- 《中华人民共和国药品管理法实施条例》

行业标准

- TJ36-79工业企业设计卫生标准

- JB/T   制药机械行业标准

- TJ36-79工业企业设计卫生标准

国家标准

- 《机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件》（GB-52261-2002）

- 《机械防护安全要求》（GB-12265-90）

- 《机械设计防护罩安全要求》（GB-8196-87）

- 《医用电气设备第一部分安全通用要求》（GB 9706.1-1995）

- 《医疗保健产品灭菌，灭菌因子的特性及医疗器械灭菌工艺设定，确认和常规控制的通用要求》（GB/T 19974-2005）

- 《医用电气设备环境要求及其试验方法》（GB/T 19910-93）

4.3 缩写和定义

| 缩写 | 定义 |
| --- | --- |
| GMP | 药品生产质量管理规范 |
| URS | 用户需求标准 |
| FAT | 工厂验收测试 |
| SAT | 现场验收测试 |
| DQ | 设计确认 |
| IQ | 安装确认 |
| OQ | 运行确认 |
| PQ | 性能确认 |

5．设备/系统描述

5.1工艺/流程描述：

热风循环烘箱用于物料或器具干燥供生产使用。

5.2 产品介绍

热风循环烘箱

设备总体要求：

设计温度： 50-120℃

设计要求： 物料干燥或器具干燥

加热介质：蒸汽加热

控制方式：设备PLC触摸屏控制，要求触摸屏能动态显示整个工作过程

6. URS要求

# 技术要求

## URS01：设备工艺或性能要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS01-1 | - CT-C-III三门六车，生产能力：300-360kg/批次； 要求：用于物料干燥，每台烘箱含4台内循环风机、1台进风风机及1台排湿风机，自动排湿、控制系统采用触摸屏PLC控制，采用湿度监测系统，蒸汽加热方式。烘盘数量：144只，尺寸640*460*45mm（厚度0.8mm），烘车数量：6车。 - CT-C-II两门四车防爆型，生产能力：200-240kg/批次； 要求：用于物料干燥，每台烘箱含3台内循环风机电机、1台进风风机及1台排湿风机电机采用防爆型，手动排湿、控制系统电气元件放入防爆盒内（触摸屏PLC控制），温度传感器采用防爆型，蒸汽加热方式。烘盘数量：96只，尺寸640*460*45mm（厚度0.8mm），烘车数量：4车。 - CT-C-II两门四车非防爆型，生产能力：200-240kg/批次； 要求：用于物料干燥，每台烘箱含3台内循环风机、1台进风风机及1台排湿风机，自动排湿、控制系统采用触摸屏PLC控制，采用湿度监测系统，蒸汽加热方式。烘盘数量：96只，尺寸640*460*45mm（厚度0.8mm），烘车数量：4车。 - CT-C-I双扉型四门两车非防爆型，用于器具干燥； 要求：用于器具干燥，每台烘箱含1台内循环风机、1台进风风机及1台排湿风机，自动排湿、控制系统采用触摸屏PLC控制，采用湿度监测系统，蒸汽加热方式。烘车数量：2车，每台烘车活动隔板数量：隔三层。 | 必需 |
| URS01-2 | 开门方向及方式：根据最终确认 | 必需 |
| URS01-3 | 非防爆烘箱配有湿度监测系统功能，便于采集湿度参数，实现自动控制。 | 必需 |
| URS01-4 | PLC程序控制、触摸屏显示.所有工艺参数和操作，可自行设定。 | 必需 |
| URS01-5 | 控制探头采用高精度温度传感器，其中防爆型烘箱温度传感器采用防爆型 | 必需 |
| URS01-6 | 控制参数出现异常有报警提示。 | 必需 |
| URS01-7 | 进料门密封严密，密封部件不对物料产生污染。 | 必需 |
| URS01-8 | 升温—干燥-强制降温的全过程应能实现程序运行，控制系统可设置、实时显示，并自动执行产品工艺控制参数。（设置参数包括：设备代号、生产批号、班次代号、设定温度、腔内监控温度、批号、升温时间、干燥时间、冷却时间），可分级设置技术参数修改权限。 | 必需 |
| URS01-9 | 工作时间应可在0-720分钟范围内任意设置。工作温度：在50～110℃范围任意设置和调节。 | 必需 |
| URS01-10 | 设备带有标准验证接口装置，可随时进行GMP验证工作。 | 必需 |
| URS01-11 | 循环风量设定合理能覆盖工作室内各处，且各处风量均衡以保证物料在工作室内上、中、下各点受温均衡。 | 必需 |
| URS01-12 | 循环风调节板应便于调节，拆洗、安装。 | 必需 |
| URS01-13 | 采风相对湿度可控制在≤55%。 | 必需 |
| URS01-14 | 采风应有耐高温（H13、不锈钢边框）高效过滤装置，过滤装置应符合GMP要求，易于拆装清洁；排风口应有防倒灌装置。 | 必需 |
| URS01-15 | 物料干燥烘箱烘盘厚度为：0.8mm，不锈钢304材质。 | 必需 |
| URS01-16 | 设备腔内底部应无死角，密封性好，清洁时不能有水滴漏进入底部。 | 必需 |
| URS01-17 | 非防爆型烘箱排湿为：采用自动排湿风门方式。 防爆型烘箱排湿为：采用手动排湿风门方式。 | 必需 |

## 4.2 URS02：安全要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS02-1 | 设备应有故障报警装置：具有超温报警并自动停止加热的功能，并设有故障信息提示。 | 必需 |
| URS02-2 | 设备应有过载保护、漏电保护装置，当设备功能失调或者故障的情况下，必须配备必要的保护措施保证设备和产品仍然处于安全状态。 | 必需 |
| URS02-3 | 设备噪声小于80dB。 | 必需 |
| URS02-4 | 设备使用、操作和维修等方面的结构设计须符合人机工程学原理，设计制造必须相关设备安全设计规范。 | 必需 |
| URS02-5 | 设备应配备相应的安全装置。 | 必需 |
| URS02-6 | 设备应贴有统一的设备铭牌，铭牌上应注明名称、产地、出厂日期、型号、重量及其它重要技术参数。 | 必需 |
| URS02-7 | 每台烘箱配有沪工蒸汽过滤器、盖米气动角座阀、沪工疏水阀。 防爆控制盒采用国标控选参数。 | 必需 |
| URS02-8 | 过滤系统可耐200℃高温。 | 必需 |
| URS02-9 | 腔内温度操过设定温度时能自动报警。 | 必需 |
| URS02-10 | 循环风调节板应倒圆角，避免伤手。 | 必需 |
| URS02-11 | 所有热表面有警告标签，并做好隔热保温。 | 必需 |
| URS02-12 | 电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。 | 必需 |
| URS02-13 | 安全性能符合相关安全标准。 | 必需 |

## 4.3 URS03：安装区域及位置要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS03-1 | 生产区 | 必需 |

## 4.4 URS04：安装环境要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS04-1 | 安装环境：操作间的洁净级别为D级。辅机间为一般生产区 | 必需 |
| URS04-2 | 设备周围应有足够的空间便于对设备进行操作和维修。 | 必需 |
| URS04-3 | 设备辅机间应有进风口，设备的排风应有相应管道排出室外。 | 必需 |

## 4.5 URS05：电力要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS05-1 | 220/380V，3 相5线制，50 Hz。 | 必需 |
| URS05-2 | 所有线缆均有标号并有连接线路图。 | 必需 |
| URS05-3 | 设备具有接地线和中性线。 | 必需 |
| URS05-4 | 电气系统:主要电气元件应选用西门子、施耐德或相当于的国际知名品牌产品。 | 必需 |
| URS05-5 | 所有电缆终端应相应标记。 | 必需 |

## 4.6 URS06：设施／公用系统要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS06-1 | 供应商应标明公用系统（电、气等）接口及参数。 | 必需 |
| URS06-2 | 提供设备详细所需动力系统和厂房设施配套要求，并协助用户完成安装施工图设计。 | 必需 |

## 4.7 URS07：外观及材质要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS07-1 | 设备内外壁包材必须采用不锈钢304，并提供相关材质证明。设备内外壁包材厚度1.2mm，腔内底板厚度1.5mm，材质均为304材质。 | 必需 |
| URS07-2 | 要求选用304不锈钢材质制作，如选用其它材质的必须确保不脱落、不渗透、耐腐蚀、易清洁，并要提供材质证明。 | 必需 |
| URS07-3 | 烘箱采用上凸式一体轨道。不应有卫生死角。 | 必需 |
| URS07-4 | 供方需保证设备上使用全新未用过之组件。 | 必需 |
| URS07-5 | 设备内外表面所有凹凸部件全部采用圆弧过渡（R≥10mm），或采用不低于135度倒角过渡，紧固方式不采用外露螺钉，确保无死角易清洁。 | 必需 |
| URS07-6 | 卖方保证所供货物是用优质材料制成，全新未曾使用过。 | 必需 |

## 4.8 URS08：技术要求

4.8.1 URS08-1：产品质量要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS08-1-1 | 色泽均一，无花粒现象。 | 必需 |
| URS08-1-2 | 在工艺规定的温度范围内 | 必需 |

4.8.2 URS08-2：关键工艺控制

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS08-2-1 | 设备所有管路连接需要紧固密封性。 | 必需 |

4.8.3 URS08-3：安装要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS08-3-1 | 在启动订单和安装设备之前，设备供应商应提供一份工作计划。以便于公司做好相关准备工作。 | 必需 |
| URS08-3-2 | 供应商应提供设备所需全部公共系统的参数和连接方式。 | 必需 |
| URS08-3-3 | 所有设备与相关厂房地面的连接结构设计，须确保不破坏厂房设施，无死角易清洁，易维护保养。 | 必需 |
| URS08-3-4 | 保证设备开门进出料部分位于操作间，而设备主体位于辅机房，隔离操作间与辅机房的墙体与设备之间必需密封良好，不得有泄漏现象。 | 必需 |

4.8.4 URS08-4：设备功能要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS08-4-1 | 烘车尺寸：约705*950*1400mm，烘盘尺寸约640*460*45mm，厚度0.8mm，均采用不锈钢304材质 | 必需 |
| URS08-4-2 | 设备采用蒸汽加热方式。加热装置加热系统采用不锈钢304翅片式散热器。 | 必需 |
| URS08-4-3 | 恒温状态下，空载腔内温度均匀。 | 必需 |
| URS08-4-4 | 设备内壁采用不锈钢满焊，内外壁之间填保温棉以便有效隔绝热量的散失。 | 必需 |
| URS08-4-5 | 设备能够检测到以下故障时报警。（1）超过允许的最高温度；（2）电机出现故障；（3）紧急停止。 | 必需 |
| URS08-4-6 | 清洁和变更产品时，设备各部件应便于拆卸。 | 必需 |
| URS08-4-7 | 设备两侧的空气散流板能够保证腔内气流均匀分布。 | 必需 |
| URS08-4-8 | 设备进风口应设置有高效过滤器，过滤效率应达到99.997%（0.3微米），保证腔内气流达到洁净要求。所有加装的过滤器必须便于拆洗和更换，过滤器的材质要求必须耐高温。 | 必需 |
| URS08-4-9 | 风机、蒸汽加热器、温度探头均选用高质量的产品 | 必需 |
| URS08-4-10 | 进料门密封严密，密封部件不对物料产生污染。 | 必需 |
| URS08-4-11 | 烘箱底部采用上凸式烘车轨道，便于清洁。 | 必需 |

4.8.5 URS08-5：控制与保护功能要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS08-5-1 | 设有过载保护。 | 必需 |

4.8.6 URS08-6：其他功能要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS08-6-1 | 设备的故障信息应显示在显示屏上。 | 必需 |
| URS08-6-2 | 设备具有状态提示灯或蜂鸣报警器。 | 必需 |
| URS08-6-3 | 设备应贴有统一的设备铭牌，铭牌上应注明名称、产地、出厂日期、型号、重量及其它重要技术参数。 | 必需 |

## 4.9 URS09：控制系统要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS09-1 | 控制柜、操控箱、操控按钮具有良好密封。 | 必需 |
| URS09-2 | 采用高品质PLC或工业PC（如西门子、施耐德或同等品牌）、触摸屏（如西门子、PROFACE、施耐德或同等品牌）、交流接触器（如施耐德或同等品牌）、关键部件如电器元件采用国际知名品牌产品。关键部件包括：PLC或工业电脑系统、触摸屏、电气元件等。 | 必需 |
| URS09-3 | 温度、时间参数可以设定。 | 必需 |
| URS09-4 | 设备主要工艺参数，设备运行状态应能明显的显示和控制。 | 必需 |
| URS09-5 | 设备设置不少于3层密级保护，操作人员可根据不同的级别设置不同的功能，进行不同的操作。不同的级别具有不同的权限，高级别对低级别有全权控制的权力。 | 必需 |
| URS09-6 | 断电后保障PLC数据不丢失，保证程序完整。可配置系统的设计应能够防止断电。情况下数据和/或配置参数的丢失 | 必需 |
| URS09-7 | 系统应具有超温报警功能，控制系统具备通讯功能，开放数据接口。 | 必需 |
| URS09-8 | 主要部件设置要求：触摸屏人机互动；报警系统包括超温报警.当系统出现错误时,报警系统启动；操作人员打开报警界面,机器出现的故障信息显示； | 必需 |

## 4.10 URS10：仪表要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS10-1 | 设备上的测量用仪器仪表及设备联接件使用公制单位。仪器仪表注明量程范围及计量精度。最冷点温度的温控表应用高精密、高品质的专用仪表，量程应能满足车间所有物料产品的需要。 | 必需 |
| URS10-2 | 设备上的测量用仪器仪表及设备联接件使用公制单位。 | 必需 |
| URS10-3 | 设备上所有传感器均符现行GMP规范，选用卫生设计型。 | 必需 |

## 4.11 URS11：清洁要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS11-1 | 设备接触药物的部件应易清洗消毒。 | 必需 |
| URS11-2 | 设备焊接部分需内外抛光，且无90℃转角。 | 必需 |
| URS11-3 | 设备电缆和辅助管线（洁净区内）配备洁净管外套。 | 必需 |
| URS11-4 | 所提供的设备、附件和连接管线的材质和结构设计，须确保易拆装、无死角、易清洁。 | 必需 |
| URS11-5 | 排风管道、加热顶部、循环风夹道应易于打开清洁。 | 必需 |

## 4.12 URS12：文件要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS12-1 | 供应商应提供可通过最新版GMP审核的标准文件。 | 必需 |
| URS12-2 | 须提供文件清单，所有文件资料均须提供壹份。 | 必需 |
| URS12-3 | 须提供机器总装配图及部件型录。 | 必需 |
| URS12-3 | 须提供机器零组件分解组立图及零件编号.名称说明表。 | 必需 |
| URS12-5 | 须提供机器操作保养手册或说明书、故障排除说明书。 | 必需 |
| URS12-6 | 须提供机器附属配件清单,两年内易损坏品之建议清单。 | 必需 |
| URS12-7 | 须提供电路控制线路图(电路之配线以符号标明于接在线以便核查)。 | 必需 |
| URS12-8 | 机器使用PLC编辑须随机需要附有PLC梯形图及驱动程序。 | 必需 |
| URS12-9 | 供应商提供的确认文件包括DQ、FAT、SAT、IQ 、OQ和PQ文件，并协助用户完成验证确认。 | 必需 |
| URS12-10 | 须提供设备标准操作、清洗和维护检修SOP。 | 必需 |

## 4.13 URS13：设备转运要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS13-1 | 供应商应使用可靠的包装形式以保证设备运输安全。 | 必需 |
| URS13-2 | 机器到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱,如供应商授权我方自行拆箱,拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，供应商应负全责,不得推诿。 | 必需 |
| URS13-3 | 供方负责把设备安全运至需方工厂，货到现场后，由需方负责吊卸并保管。 | 必需 |
| URS13-4 | 供方负责设备本身内各配套设施的安装，并在安装期内负责保管设备及随机配件等，安装验收合格后移交给需方。 | 必需 |
| URS13-5 | 机器到货，我公司通知供应商来厂安装日期起，应在30个自然日内完成安装,试车完毕。 | 必需 |
| URS13-6 | 试车零件更换等寄送费用,由供应商负责。 | 必需 |
| URS13-7 | 依原厂提供之机器性能条件逐一验收。 | 必需 |
| URS13-8 | 依合约内容条件逐一验收。 | 必需 |
| URS13-9 | 机器安装完成后供应商应有技术人员协同我方进行产品试生产，能够连续生产三批合格产品为验收合格标准。 | 必需 |
| URS13-10 | 负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使我方人员至一定熟练度,由双方人员认可。 | 必需 |

## 4.14 URS14：验证/确认要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS14-1 | 合同签订后，供应商提供设计确认（DQ）草案。 | 必需 |
| URS14-2 | 供应商与需方共同对设备完成（DQ）确认。 | 必需 |
| URS14-3 | FAT 测试前 1周，供应商提供FAT/SAT 说明方案，必要时，需方到供应方共同进行测试与预验收。 | 必需 |
| URS14-4 | 设备安装完成后，双方进行验收或测试（SAT），双方代表签字，但该文件不作为设备最终验收。 | 必需 |
| URS14-5 | 发货时供应商向需方提供安装确认（IQ）、运行确认（OQ）和性能确认（PQ）草案。 | 必需 |
| URS14-6 | 协助需方完成安装确认（IQ）和运行确认（OQ）、性能确认（PQ）。 | 必需 |
| URS14-7 | 机械和电路图：设备交付时提供 | 必需 |
| URS14-8 | 在设备完全交付使用前，供应商应完成或协助完成下列验证：DQ、FAT、SAT、IQ、OQ、PQ。 | 必需 |

## 4.15 URS15：服务与维修要求

4.15.1 URS15-1 培训要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS15-1-1 | 设备供应商负责所有技术指导和人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答。 | 必需 |
| URS15-1-2 | 培训对象：管理、技术、维修、操作及相关人员 | 必需 |
| URS15-1-3 | 培训内容： 综合培训（掌握设备理论知识） 现场培训（设备实践操作知识） | 必需 |
| URS15-1-4 | 免费提供不少于2天的设备操作及维护知识的培训。 | 必需 |

4.15.2 URS15-2 设备包装、发运、运输、检查、存储、开箱和安装

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS15-2-1 | 货物包装须符合相应标准，该包装应适于长途运输，具有良好的防潮、防水、防锈、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场，供货商应承担由于包装、运输不妥引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。 | 必需 |
| URS15-2-2 | 货物的开箱启包和检查要在设备安装现场进行，应由设备制造商、供应商、买方各派代表参加；根据运单和装箱单查对设备及其配套件的数量和质量；同时将检查结果准确填入《设备开箱验收记录》并签字。 | 必需 |

4.15.3 URS15-3 设备安装和验收

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS15-3-1 | 由制造商承担设备组装、调整、测试和IQ/OQ协助验证工作，制造商必须在投标文件中明确设备安装、调试的周期及交验时间。 | 必需 |
| URS15-3-2 | 在制造商工厂进行预验收(FAT)，预验收期间买方要对设备是否必须技术要求进行确认，并提出整改项目，预验收整改项目完成后，买方签字验收后设备才能进行包装和发运。 | 必需 |
| URS15-3-3 | 1、终验收在买方工厂进行，卖方负责在买方现场安装、调试设备，并对操作、维修等人员进行技术培训。 2、卖方负责协助买方进行相关验证活动，并对验证中出现的问题提出对策和解决方案，具体内容和要求见协议条款。 3、只有在安装确认（IQ）、运行确认（OQ）和性能确认（PQ）通过后才认为终验收合格。 | 必需 |
| URS15-3-3 | 在启动订单和安装设备之前，设备供应商应提供一份工作计划，并提供详细的设备制造、运输、安装进度。 | 必需 |

4.15.4 URS15-4 质量保证和售后服务

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS15-4-1 | 设备保修期自终验收合格后算起36个月，控制系统保修期自终验收合格后算起36个月（以合同为准），重复出现的故障（质量问题）保修期顺延。 | 必需 |
| URS15-4-2 | 保修期内，卖方免费为买方维修设备（包括零部件费用）；保修期外，长期提供优惠的维修服务及零部件，明确零部件的供货周期，维修响应时间48小时。 | 必需 |
| URS15-4-3 | 必须提供一年设备运行需要的易损零部件及零部件清单（包括报价）。 | 必需 |