江苏省中医院医疗设备介绍公告-

水浴灭菌柜5套

江苏省中医院现邀请有资质、有合作意向的供应商对以下医疗设备进行设备介绍。

一、设备介绍项目简要说明

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水浴灭菌柜 | 5 |

URS详见附件1

二、供应商资格要求

供应商应具备的资格或业绩：

合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的供应商均可。

合格的供应商资格：符合采购法及采购法实施条例有关合格供应商、投标人的相关规定。

①须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可，需提供法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证；

②近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

③具有设备制造商提供的授权书；

④供应商业绩要求:近三年内，所投品牌的设备或同类产品在中国有销售业绩,并提供中标通知书或合同。（需提供加盖供应商公章的采购合同或中标通知书复印件，提供在中国境内的用户目录）。

⑤提供有效的中华人民共和国医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证。

⑥符合法律、法规规定的其它要求。

三、相关资料的获取

相关资料领取开始时间：即日起

获取相关资料方式：现场领取(免费)或者登陆http://www.jshtcm.com/→医院官网→设备招标→设备管理→文件下载→参照《江苏省中医院医疗设备投标文件范例2021版（试行）》制作

其他说明：供应商报名时须携带法人授权书原件及以下原件及盖章的复印件方可报名：法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证、缴纳社保资金证明、财务审计报告（近两年）。

四、相关资料的递交

截止时间：2021年12月28日下午3：00（每日上午8:00~12:00，下午2:00~5:00，北京时间，法定节假日除外，下同）

送达地点：江苏省中医院设备处（南京市汉中路155号5号楼416室）

五、相关耗材备案及审核

与设备相关的耗材应最迟在标书递交截止日期后5个工作日内完成备案与审核，该工作与采购配送中心接洽。

未完成耗材备案及审核的供应商视为放弃参与该项目，后果自负。

六、联系事项

联系人：蔡老师。

联系方式：025-86617141-50416

地址：南京市汉中路155号江苏省中医院5号楼416室 邮编：210029

附件1：水浴灭菌器URS

设备将从以下17个方面对用户需求进行详细的描述

| 序号 | 项目 | 用户需求 |
| --- | --- | --- |
| URS01 | 设备工艺或性能要求 | 根据市场预测、生产条件、人力资源预计设备涉及产品的批量、每日班次等，确定设备的主要运行工况。 |
| URS02 | 安全要求 | 设备功能失调或者故障的情况下，必须配备所有必要的保护措施，保证设备和产品仍然处于一个安全状态。必须提供设施保证人员，产品和设备安全。 |
| URS03 | 安装区域及位置要求 | 根据工艺要求和设备的特性确定设备的安装区域和位置要求。 |
| URS04 | 安装环境要求 | 环境空气的洁净级别要求、摆放空间要求。 |
| URS05 | 电力要求 | 提出设备的电压、电流、功率、几相几线制、接线图以及线缆要求。 |
| URS06 | 设施/公用系统 | 供水、压缩空气、管道等要求。 |
| URS07 | 外观及材质要求 | 表面涂层色彩要求，表面粗糙度要求，表面平面度、直线度，表面镀铬，表面氧化处理，表面喷塑等，及关键零部件的材质、选型要求等。 |
| URS08 | 技术要求 | 对设备提供的功能提出具体的技术要求，如：产品质量要求、关键工艺控制、安装要求、设备功能要求、控制与保护功能要求、其他功能要求。 |
| URS09 | 控制系统要求 | 提出控制系统软硬件的要求、控制模式、数据分析、存储、备份、恢复、打印、安全管理等。 |
| URS10 | 仪表要求 | 提出设备所需仪表、传感器、变送器等的控制模式、类型、数量、准确度、精度和校验等要求。 |
| URS11 | 清洁要求 | 物料接触处无死角。 |
| URS12 | 润滑剂要求 | 耐高温、无毒。 |
| URS13 | 文件要求 | 对供应商需要提供的各类图纸、文件的列表，如使用和维护手册、图纸、接线图、备件清单、材质证明等证书、校验方法、报警清单、备份等。 |
| URS14 | 设备转运要求 | 向供应商提出设备的安装职责、试车职责、培训职责等。 |
| URS15 | 验证/确认需求 | 根据设备的类型，提出设备的验证和确认需求，提交必需的各类验证和确认文件。 |
| URS16 | 服务与维修要求 | 要求供应商提供设备维护、校验的建议，保质期间和保质期外的设备现场维护的响应速度，提供备品、备件的响应速度。 |
| URS17 | 供应商确认 | 供应商的基本资质要求、供应商对URS各项目要求能否满足予以确认。 |

  - URS要求确认

    - URS01：设备工艺或性能要求

| 序号 | 用户需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS01-01 | 灭菌柜的功能至少应包括注水、升温、灭菌、冷却、排水。喷淋方式采用顶部喷淋。 | 必需 |
| URS01-02 | 灭菌器内壳通过过热水加热灭菌，灭菌温度为121℃，灭菌时间为15分钟，即通过装载含有超过106个嗜热脂肪芽孢杆菌的芽孢条进行挑战性试验，必须证明生物负荷至少降低6个对数单位。 | 必需 |
| URS01-03 | 设备保证连续工作10小时以上，设备运行稳定可靠。 | 必需 |

    - URS02：安全要求

| 序号 | 用户需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS02-1 | 恰当的故障检测和警报。 | 必需 |
| URS02-2 | 设备应贴有统一的设备铭牌。 | 必需 |
| URS02-3 | 设备上易对操作人员造成伤害的运动部位应有安全罩，电气控制柜装有安全锁，防护等级为IP55。 | 必需 |
| URS02-4 | 距离设备1m远的噪音在75db以下。 | 必需 |
| URS02-5 | 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。 | 必需 |
| URS02-6 | 优化设计，易于接近的区域安装紧急停止按钮，以减少人机工程伤害。 | 必需 |
| URS02-7 | 断电时，机器逐渐停稳，以保护操作工、设备和产品。 | 必需 |
| URS02-8 | 恢复供电后机器不能自动启动，必须人工确认是否继续运行。 | 必需 |
| URS02-9 | 电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。 | 必需 |
| URS02-10 | 设备应贴有统一的设备铭牌，设备的操作按键用中文进行标示。 | 必需 |
| URS02-11 | 设备设计、制造、安装符合国家《压力容器安全技术监察规程》。 | 必需 |

    - URS03：安装区域及位置要求

| 序号 | 用户需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS03-1 | 设备安装在药剂楼一楼液体车间 | 必需 |

    - URS04：安装环境要求

| 序号 | 用户需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS04-1 | 安装环境为D级，环境温度为18～26℃，湿度为35～65% | 必需 |
| URS04-2 | 设备周围应有足够的空间，便于对设备进行操作和维修。 | 必需 |

    - URS05：电力要求

| 序号 | 用户需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS05-1 | 三相五线制，50或60Hz 三相电压380V±10%，单相电压220V±10%。 | 必需 |
| URS05-2 | 所有线缆均有标号并有连接线路图。 | 必需 |
| URS05-3 | 设备具有接地线和中性线。 | 必需 |
| URS05-4 | 电气系统：电气元件应选用名牌厂商的产品，例如：Siemens，Schneider，MITSUBISHI，GEWU，Omron或者其它专用可靠品牌。 | 必需 |
| URS05-5 | 所有的线路应尽量走接线槽。 | 必需 |
| URS05-6 | 所有电缆终端应卷曲包好线头做好相应标记。 | 必需 |
| URS05-7 | 所有控制配线必须采用低电压控制系统，电压≤24伏特。 | 必需 |
| URS05-8 | 预留输出通讯接口，方便连接远程监控系统。 | 必需 |
| URS05-9 | 低压接线（24VDC和通讯/信号线路）应与控制盒中的控制电压和较高的电压隔离开。 | 必需 |

    - URS06：设施／公用系统要求

| 序号 | 用户需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS06-1 | 压缩空气：0.4～0.7MPa 除尘、干燥、无油 | 必需 |
| URS06-2 | 工业蒸汽：0.3～0.5MPa | 必需 |
| URS06-3 | 冷却水：0.2～0.4MPa | 必需 |
| URS06-4 | 灭菌用水：纯化水，0.2～0.4MPa | 必需 |
| URS06-5 | 自来水：真空泵用水，0.2～0.4MPa | 必需 |

    - URS07：外观及材质要求

| 序号 | 用户需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS07-1 | 内室和门板采用304不锈钢，管路采用304不锈钢且其表面光洁度应小于0.8μm，并提供相关材质证明。 | 必需 |
| URS07-2 | 框架部分采用优质碳钢（表面涂有防腐蚀材料）或304不锈钢制造，有起重吊环，设备外罩采用不锈钢制造 | 必需 |
| URS07-3 | 所有排水（排气）管路使用304不锈钢。 | 必需 |
| URS07-4 | 所有密封材质均为制药级聚硅橡胶、四氟乙烯或EPDM。 | 必需 |
| URS07-5 | 除非在特殊情况下，所有紧固件都应为标准件。 | 必需 |
| URS07-6 | 焊接部分必须采用等离子自动焊接，焊接均经机械抛光处理，表面粗糙度≤0.8。 | 必需 |
| URS07-7 | 所有保温结构均采用60mm以上优质保温材料（不得含有石棉） | 必需 |
| URS07-8 | 排放管道，要利于排空。 | 必需 |
| URS07-9 | 所有连接处尽量少的采用螺纹连接，采用法兰或快开连接。 | 必需 |
| URS07-10 | 系统设计应避免死角产生。 | 必需 |
| URS07-11 | 管路连接采用螺纹或法兰连接方式，采用氩弧自动轨迹焊接。 | 必需 |
| URS07-12 | 所有需现场接线的设备内部连接电缆长度在设计院出设计图后由需方确认，电缆必须有尼龙线槽保护。 | 必需 |
| URS07-13 | 灭菌腔室内表面光滑平整，没有不易清洁的卫生死角。 | 必需 |

    - URS08：技术要求

      - URS08-1：产品质量要求

| 序号 | 用户需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS08-1-1 | 腔体设计压力-0.1～0.3MPa。采用JUMO品牌A级精度温度传感器，设备灭菌室温度控制精度±0.5℃。在灭菌阶段温度均匀性：≤±1℃，能够显示F0值。 | 必需 |
| URS08-1-2 | 在特定的工艺条件下能满足灭菌达到细菌降低6个数量级，生物挑战实验通过 | 必需 |
| URS08-1-3 | 选用斯特林泵（或者相当），采用304不锈钢热水泵，能耐受不小于140℃的温度。 | 必需 |
| URS08-1-4 | 循环泵压力、流量符合设备配置要求，有监控循环泵电流的装置。 | 必需 |
| URS08-1-5 | 管道要尽量采用焊接的方式来安装，但又要尽量减少焊缝数量。设备、使用点、阀门、安全阀的连接形式尽量采用法兰式。 | 必需 |
| URS08-1-6 | 气动阀选用德国盖米（或者相当于）。 | 必需 |
| URS08-1-7 | 压力表采用WIKA品牌。 | 必需 |
| URS08-1-8 | 板式换热器选用阿法拉伐品牌，板片采用耐腐蚀304不锈钢，耐受饱和蒸汽压力大于0.5MPa，要带有防板片击穿的保护结构，换热面积与系统匹配。 | 必需 |
| URS08-1-9 | 控制气动阀及门密封的仪表气管路采用铜管连接。 | 必需 |
| URS08-1-10 | 连续式模拟量液位计采用上海岛青品牌（或相当于），人机界面实时监控灭菌器内循环水位的连续变化，循环水位变化异常时及时报警。 | 必需 |

      - URS08-2：关键工艺控制

| 序号 | 用户需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS08-2-1 | 能够自动完成灭菌流程，能够对整个过程中的工艺参数，如：温度、压力、时间、F0值进行实时监控和记录并打印。能显示阀门开启状态、泵工作状态等。 | 必需 |
| URS08-2-2 | 前门和后门必须有联锁装置，防止前门和后门同时对开。在整个灭菌循环过程未完成或灭菌消毒过程未完成前，前、后门就无法打开（自锁）；如果前、后门未关闭，灭菌器程序操作就无法进行（自锁）。 | 必需 |
| URS08-2-3 | 灭菌器前门或后门打开时，在另一侧必须有报警指示或提示。 | 必需 |
| URS08-2-4 | 灭菌腔体为密封耐正压力的结构，属于压力容器，应符合 GB/T 150.1～GB/T 150.4《压力容器》加工制造规范。 | 必需 |
| URS08-2-5 | 前、后面采用压缩空气门圈密封，确保无泄露，应符合YY0158-1194《压力蒸汽灭菌设备用密封圈》要求。 | 必需 |
| URS08-2-6 | S7-1200系列PLC程序控制，研华工控机显示和操作。 | 必需 |
| URS08-2-7 | 温度传感器必须能时刻准确反应灭菌腔体温度，必须能够进行校验。 | 必需 |
| URS08-2-8 | 灭菌腔体内采用内车结构，内车使用方便、灵活。 | 必需 |
| URS08-2-9 | 必须在操作方便的部位留有验证预留口。 | 必需 |
| URS08-2-10 | 整个灭菌腔体（包括柜门、工艺管路、仪表管路等）密封良好，保证腔体无泄漏。 | 必需 |
| URS08-2-11 | 灭菌阶段（保温段）内，如果有活动探头温度低于灭菌温度则应停止灭菌计时。 | 必需 |

      - URS08-3：安装要求

| 序号 | 用户需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS08-3-1 | 在启动订单和安装设备之前，设备供应商应提供一份工作计划。以便于公司做好相关准备工作。 | 必需 |
| URS08-3-2 | 控制箱与设备之间采用缠绕管连接设备上的连接管线应通过尼龙线槽连接。 | 必需 |
| URS08-3-3 | 设备与压缩空气、用水等管路系统的连接接头使用螺纹或法兰接头。 | 必需 |
| URS08-3-4 | 供应商应提供设备所需全部公共系统的参数和连接方式，如：电力，压缩空气压力和耗量，蒸汽压力和耗量、水源的压力和耗量和工业蒸汽压力和耗量等。 | 必需 |

      - URS08-4：设备功能要求

| 序号 | 用户需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS08-4-1 | 具备灭菌器自带的本地操作面板进行系统的监测和控制，配远程监测接口。 | 必需 |
| URS08-4-2 | 监控电脑采用研华工控机，具有数据采集、灭菌流程监控、显示和查阅工作曲线、打印工艺报表等功能；配置日本横河六通道温度记录仪，可以实时记录温度和内室压力的数据。 | 必需 |
| URS08-4-3 | 自动控制系统采用西门子S7-1200系列PLC、研华工控机控制，通过有中文和英文语言的人机界面显控，至少中文是首选的。 | 必需 |
| URS08-4-4 | 设备配置多种灭菌程序操作，可根据批准的SOP在人机交互界面上修改和选择程序。 | 必需 |
| URS08-4-5 | 设备的生产运行技术参数可以在研华工控机显示、调整。 | 必需 |
| URS08-4-6 | 设备具备对蒸汽、压缩气、冷却水、纯化水、门密封等关键介质的压力变送器（WIKA品牌）进行监控和报警功能，并在监控显示屏上实时显示数值，当实际介质压力不符合设定范围时，设备会声光报警。 | 必需 |
| URS08-4-7 | 设备配备门密封保护装置，压缩气故障时利用门密封与腔体连接维持密封压力。 | 必需 |

      - URS08-5：控制与保护功能要求

| 序号 | 用户需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS08-5-1 | 灭菌内室必须配有安全阀。 | 必需 |
| URS08-5-2 | 能实现手动、半自动、自动三种模式操作。 | 必需 |
| URS08-5-3 | 如出现意外的情况时，门能够保持锁定状态直至进行某种特定手动操作为止。在高温、高压或内室有水时，门能够自锁不能进行开门操作。 | 必需 |

      - URS08-6：其他功能要求

| 序号 | 用户需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS08-6-1 | 设备设有急停装置。 | 必需 |
| URS08-6-2 | 设备具有状态提示灯或蜂鸣报警器。 | 必需 |
| URS08-6-3 | 设备的故障信息应用中文显示在显示屏上。 | 必需 |
| URS08-6-4 | 设备具有过载、短路、缺相保护。 | 必需 |

    - URS09：控制系统要求

| 序号 | 用户需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS09-1 | 能够自动完成灭菌流程，能够对整个循环过程中的工艺参数，如：温度、压力、时间、进行实时监控和记录并打印。能显示阀门开启状态、泵工作状态等。 | 必需 |
| URS09-2 | 自控系统预留至少5％的PLC输入DI/输出DQ接点。 | 必需 |
| URS09-3 | 配备惠普喷墨彩色A4打印机进行批记录的打印，生产结束后手动打印，记录方式便于保存，不得使用热敏纸打印。 | 必需 |
| URS09-4 | 可配置系统的设计应能够防止断电情况下数据和/或配置参数的丢失。 | 必需 |
| URS09-5 | 运行开始时的程序与上一次运行结束时的程序相同（包括运行参数）。任何批次所要求的数据的输入应在程序运行开始前完成。 | 必需 |
| URS09-6 | 灭菌程序可根据需要自动或手动分步运行，各工艺过程的运行参数如灭菌温度、时间等可根据具体的工艺需求分别设定储存后运行；可编制至少20组不同灭菌工艺程序，供调用。 | 必需 |
| URS09-7 | 显示/打印工艺参数至少要有产品名称、批号+起/止事件等，灭菌温度、灭菌时间、冷却温度等，工艺参数在人机界面显示并能在设定参数内运行，系统运行稳定性和重复性应良好。 | 必需 |
| URS09-8 | 控制系统必须确保满足灭菌要求。有三种控制方式可选择：温度时间、F0值、温度时间和F0值双重。 | 必需 |
| URS09-9 | 来自工艺设备的报警和事件信息能够存储，各种报警保存到数据库中，包括三种报警方式：声音，灯光和文本显示。 | 必需 |
| URS09-10 | 程序结束后的提示应为视觉上和听觉上的。 | 必需 |
| URS09-11 | 可以根据提供生产批号查询该批次的报表、趋势图和报警信息。 | 必需 |
| URS09-12 | 灭菌器前门或后门打开时，在另一侧必须有报警指示或提示。 | 必需 |
| URS09-13 | 设计的系统能够防止在断电情况下数据和配置参数的丢失，能够自动保存。 | 必需 |
| URS09-14 | 系统灾难再恢复后，如供电和通讯的故障再恢复后，系统能够处在安全状态，配置参数保持不变，不会恢复到出厂默认值。 | 必需 |
| URS09-15 | 灭菌阶段温度范围70℃～125℃可自由设定、室内压力范围 -0.09～0.3MPa可调。 | 必需 |
| URS09-16 | 系统至少设置四级以上的用户权限：高级管理员（ID和密码）、管理员（ID和密码）、工艺员（ID和密码）、操作员（ID和密码），用户访问仅限于经过授权的人员，应确定不同的授权级别。 | 必需 |
| URS09-17 | 系统必须使用用户名和密码进行访问，用户名对应的密码必须唯一，密码至少为6位，可以是数字或字母的组合，区分字母的大小写。 | 必需 |
| URS09-18 | 对系统的每个功能都应设置相应的授权级别权限进行读/写访问。 | 必需 |
| URS09-19 | 密码应在超出一定周期后自动失效，该周期可由高级管理员设置。失效后，除非高级管理员成功修改密码，否则禁止访问。系统须在密码失效前提示用户更换新的密码。 | 必需 |
| URS09-20 | 人机界面应有防止非授权人员非法操作的措施。 | 必需 |
| URS09-21 | 如果用户ID和密码输入错误超过预先设定次数，系统须将用户锁定，拒绝其登入应用。 | 必需 |
| URS09-22 | 若用户被锁定，该系统应只允许高级管理员解锁该锁定用户账户。 | 必需 |
| URS09-23 | 该系统须能生成准确、完整的电子批报告记录。该记录应易读，可用于检查、审核和迁移。 | 必需 |
| URS09-24 | 不得对该系统的批报告记录进行删除和修改，应对其进行保护以确保在储存期内数据的准确性和可检索性。 | 必需 |
| URS09-25 | 系统应有报警记录功能，对报警内容、报警名称、报警日期、报警时间等报警信息进行记录存档。 | 必需 |
| URS09-26 | 批报告易于内审人员或外部监管人员审核和拷贝，且能够通过打印机打印出来进行备份。 | 必需 |
| URS09-27 | 批报告数据存档于计算机硬盘中，应便于查询，且可将数据导出到其他存储介质或逆向恢复数据，保证数据传输过程中的完整性。 | 必需 |
| URS09-28 | 对于支持批放行的记录，须打印出这些记录，以显示自原始信息录入后数据是否发生了改变。 | 必需 |
| URS09-29 | 电子批报告生成时必须将2份相同的数据存储到自控系统的不同盘符中，以提高数据记录和存储的安全性和可靠性。 | 必需 |
| URS09-30 | 审计跟踪必须由系统自动生成，对系统的关键操作都应纳入审计跟踪的范围，例如操作人员登录、退出信息，启动和停止程序，报警确认，配方参数修改，偏差校准等。 | 必需 |
| URS09-31 | 数据库的管理应当遵循相应法律法规的要求，包括批数据的储存和安全。 | 必需 |
| URS09-32 | 系统须确保审计跟踪信息不能被删除或修改。 | 必需 |
| URS09-33 | 审计跟踪信息保存时间须至少与电子批报告记录相当，且易于内审人员或外部监管人员审核和拷贝。 | 必需 |
| URS09-34 | 当人工输入关键数据时，应当复核输入记录以确保其准确性。 | 必需 |
| URS09-35 | 操作系统要求能够稳定运行、具有备份和恢复功能，具有可升级性、兼容性以及多进程处理功能。 | 必需 |
| URS09-36 | 设备应随机提供系统软件备份，软件出现故障时可以随时恢复备份程序。 | 必需 |
| URS09-37 | 数据转换格式或迁移时，应当确认数据的数值及含义没有改变。 | 必需 |
| URS09-38 | 计算机化系统的灾难性恢复必须在最短时间、最少数据丢失的情况下完成。合理的灾难性恢复策略可通过CD或移动硬盘储存实现。 | 必需 |
| URS09-39 | 在程序启动之前，必须先对当前的配方参数再次复核确认无误后，程序才能启动。 | 必需 |
| URS09-40 | 控制系统的数据库文件进行加密处理，访问数据库必须使用密码，数据库出厂时设置密码，不输入密码，无法打开数据库文件。 | 必需 |
| URS09-41 | 对数据库中的原始数据进特殊的运算处理，即使打开数据库用户也不能识别数据库中的数据，在形成报表和趋势图时再对这些数据进行数据解析，从而保证数据库中数据的完整性。 | 必需 |
| URS09-42 | 对操作系统进行保护，开机后自动进入上位机监控软件系统，只有管理员级别的用户才能退出当前的上位机监控软件。 | 必需 |
| URS09-43 | 参数设置需要电子签名确认，必须是管理员级别以上的用户对参数设置确认后设置才生效。 | 必需 |

    - URS10：仪表要求

| 序号 | 用户需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS10-1 | 设备上的测量用仪器仪表及设备联接件使用公制单位。 | 必需 |
| URS10-2 | 仪器仪表应提供检验合格证。 | 必需 |
| URS10-3 | 管路系统选用德国GEMU或Burket不锈钢气动角座阀 | 必需 |
| URS10-4 | 管路中所有传感器及疏水阀、截至阀、减压阀、电磁阀等均符合GMP规范 | 必需 |

    - URS11：清洁要求

| 序号 | 用户需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS11-1 | 设备表面及内部便于清洁。 | 必需 |
| URS11-2 | 要求清洗的部件，须方便拆卸 | 必需 |
| URS11-3 | 所有密封垫圈应该易于拆卸和装回 | 必需 |

    - URS12：润滑剂要求

| 序号 | 用户需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS12-1 | 设备上使用的任何润滑油，应该是食品级别无毒的。使用的润滑油不能和产品或可能和产品接触的设备表面接触。 | 必需 |

    - URS13：文件要求

| 序号 | 用户需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS13-1 | 供应商提供符合GMP标准文件。 | 必需 |
| URS13-2 | 设备供应商应提供一套操作手册，包括以下内容： A. 技术数据 - 设备技术说明 - 设备详细尺寸 - 材质证明文件 - 单体设备、部件、仪器仪表等相关文件 B. 安装和空间要求 - 基础和空间要求 C. 使用说明书 - 操作 - 检查和问题解答 D. 维护说明书 - 维护 - 润滑 E. 图纸和零件表 - 机械部分 - 电气部分 - 仪器仪表 F. 仪器仪表合格证 G. 推荐的备件 | 必需 |

    - URS14：设备转运要求

| 序号 | 用户需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS14-1 | 供应商应使用可靠的包装形式以保证设备转运安全。 | 必需 |

    - URS15：验证/确认要求

| 序号 | 用户需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS15-1 | 在设备完全交付使用前，供方应完成验证（需方协助完成）。 | 必需 |

    - URS16：服务与维修要求

| 序号 | 用户需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS16-1 | 设备供应商负责所有技术指导和人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答。 | 必需 |
| URS16-2 | 设备供应商应提供不少于一年的设备保证期及终身维修服务； | 必需 |
| URS16-3 | 保证设备出现异常状态后24小时内厂家技术人员提供现场服务。 | 必需 |
| URS16-4 | 提供可满足一年设备运行需要的易损零部件及零部件及清单（包括报价） | 必需 |
| URS16-5 | 可长期提供便捷的设备零件服务。 | 必需 |
| URS16-6 | 建立预防维修计划。 | 必需 |