江苏省中医院医疗设备介绍公告-

普通真空干燥箱2套

江苏省中医院现邀请有资质、有合作意向的供应商对以下医疗设备进行设备介绍。

一、设备介绍项目简要说明

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 普通真空干燥箱 | 2 |

URS详见附件1

二、供应商资格要求

供应商应具备的资格或业绩：

合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的供应商均可。

合格的供应商资格：符合采购法及采购法实施条例有关合格供应商、投标人的相关规定。

①须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可，需提供法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证；

②近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

③具有设备制造商提供的授权书；

④供应商业绩要求:近三年内，所投品牌的设备或同类产品在中国有销售业绩,并提供中标通知书或合同。（需提供加盖供应商公章的采购合同或中标通知书复印件，提供在中国境内的用户目录）。

⑤提供有效的中华人民共和国医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证。

⑥符合法律、法规规定的其它要求。

三、相关资料的获取

相关资料领取开始时间：即日起

获取相关资料方式：现场领取(免费)或者登陆http://www.jshtcm.com/→医院官网→设备招标→设备管理→文件下载→参照《江苏省中医院医疗设备投标文件范例2021版（试行）》制作

其他说明：供应商报名时须携带法人授权书原件及以下原件及盖章的复印件方可报名：法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证、缴纳社保资金证明、财务审计报告（近两年）。

四、相关资料的递交

截止时间：2021年12月28日下午3：00（每日上午8:00~12:00，下午2:00~5:00，北京时间，法定节假日除外，下同）

送达地点：江苏省中医院设备处（南京市汉中路155号5号楼416室）

五、相关耗材备案及审核

与设备相关的耗材应最迟在标书递交截止日期后5个工作日内完成备案与审核，该工作与采购配送中心接洽。

未完成耗材备案及审核的供应商视为放弃参与该项目，后果自负。

六、联系事项

联系人：马老师。

联系方式：025-86617141-50416

地址：南京市汉中路155号江苏省中医院5号楼416室 邮编：210029

附件1：普通真空干燥箱URS

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS001 | 配置：真空干燥箱主体（含内烘架及外台车），控制系统，热水罐（500L），冷水罐（500L），真空泵，热水泵，阀门及连接管件。 | 必需 |
| URS002 | 设备表面光滑平整易清洁。 | 必需 |
| URS003 | 结构说明：单面单开门； 2套不锈钢铰链，铰链内部有平面滑动滚珠轴承； 锁门结构：单侧2套不锈钢锁紧，铰链侧有2套二次收紧。 | 必需 |
| URS004 | 设备主机的外形尺寸：1950*1820*2150mm（不含挂壁触摸屏控制柜尺寸），内腔尺寸：1600*1500*1630mm。 | 期望 |
| URS005 | 投标方需提供每台设备的烘架层数及放置烘盘数量。 | 必需 |
| URS006 | 提供配套烘盘，直边，烘盘尺寸为640×460×55mm（长×宽×高），烘盘厚度为1.0mm。 单台真空干燥箱放置72只烘盘。 | 必需 |
| URS007 | 加热介质：热水加热。 | 必需 |
| URS008 | 工作压力：箱体内：常压～－0.098MPa，管内压力≤0.4MPa； | 必需 |
| URS009 | 箱体内壁采用304 不锈钢制作，厚度不小于8mm；内部采用圆弧角处理，模压成型。箱体外封304不锈钢板，厚度为1.5mm，外部拉丝处理； | 必需 |
| URS010 | 烘架以1.0Mpa进行水压试验， 烘架为整体可移动结构，烘架配外接过渡车 | 必需 |
| URS011 | 烘架采用不锈钢304材质无缝管。 | 必需 |
| URS012 | 门开关操作方便，密封性好，门上设有2个视镜，法兰为304 不锈钢，玻璃为加厚钢化玻璃，视镜法兰内侧做加强。 | 必需 |
| URS013 | 采用施耐德或同等品牌触摸屏PLC控制系统，压力传感器及温度传感器（热水箱及箱体）监测系统，实时监测箱内压力及温度。主要电气元件采用施耐德或同等品牌。 | 必需 |
| URS014 | 排污口采用DN32（配盖米或同等品牌气动角座阀），设计在设备内底板最低点； | 必需 |
| URS015 | 抽真空口采用DN50（配盖米或同等品牌气动角座阀），内部抽真空口下部需有冷凝水防倒流装置，同时需有防止真空泵故障停机后水倒灌的装置。 | 必需 |
| URS016 | 真空干燥箱保温层内加强板需采用A3碳钢钢带成井字形焊接工艺。 | 必需 |
| URS017 | 破真空口采用DN25（配盖米或同等品牌气动角座阀），需加装呼吸器，设计在设备侧部。 | 必需 |
| URS018 | 热水进出口采用DN25（配盖米或同等品牌气动角座阀），设计在设备侧部。 | 必需 |

# 2、安全要求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS019 | 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。所有零部件、焊缝等应进行倒角、抛光等处理，提供最少的锐角转角、最少的接缝和平整光滑的连接，设备的设计应提高清洁的可操作性。 | 必需 |

# 3、（材料）要求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS020 | 密封材料部分要求 非金属部分如密封圈、垫片等采用无毒、耐腐蚀、无微粒析出的材料，符合《药品生产质量管理规范》现行版本标准，并要提供材质证明。 | 必需 |
| URS021 | 紧固螺栓采用不锈钢螺栓。 | 必需 |
| URS022 | 供方需保证设备上使用全新未用过之组件。 | 必需 |

# 4、厂房设施及公用系统要求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS023 | 供应商应标明公用系统（水、电等）接口及参数。也须在报价中明确需要用户提供的动力系统和厂房配套设施等辅助设施（如厂房、水、电、汽、支架等）。若有未列举之项目，一旦发生费用均有供应商承担。 | 必需 |
| URS024 | 提供设备详细所需动力系统和厂房设施配套要求，并协助用户完成安装施工图设计； | 必需 |
| URS025 | 提供设备的平面图。 | 必需 |

# 5、安装环境要求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS026 | 安装环境洁净级别。 | 必需 |
| URS027 | 设备安装在合适的位置，便于对设备进行操作和维修。 | 必需 |
| URS028 | 应提供设备的外形尺寸图及设备的安装布置图。 | 必需 |

# 6、清洗消毒要求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS029 | 所提供的设备、附件和连接管线的材质和结构设计，须确保易拆装、无死角、易清洁。 | 必需 |
| URS030 | 所有制造用材料都应符合中国GMP的要求，所用材料能适应常用清洁剂、消毒剂； | 必需 |
| URS031 | 整机的清洗应满足药品GMP规定的不交叉污染的相关要求； | 必需 |
| URS032 | 设备外表面应容易清洁，不产生脱落物且不在正常环境中产生腐蚀反应； | 必需 |

# 7、润滑剂要求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS033 | 可能或因设备故障、部件破损以及其他原因能够导致与药品接触的润滑尽量采用无油自润滑，确需采用油润滑，需保证不对产品造成污染，且所用油为符合GMP要求的食用级润滑油，其他部件润滑油不能与产品接触； | 必需 |
| URS034 | 提供可供参考的品牌及相关型号列表和供应商，以便将来能够长期供应，且国内市场能够购买； | 必需 |

# 8、设备设计、测试/确认

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS035 | 供应商需证明用户需要的生产能力是设备的最合适生产能力，供应商提供试车技术资料及测试保障； | 必需 |
| URS036 | DQ文件由供应商提供，并由我司相关人员审核、批准后执行； | 期望 |
| URS037 | FAT测试文件由供应商提供，并由我司相关人员审核、批准后执行； | 期望 |
| URS038 | 设备制作质量进度关键控制点，须通知用户到制造厂进行验收，确认后方可继续下一工序制造或组装； | 期望 |
| URS039 | FAT测试必要时由我司及供应商共同完成或者由我司委托供应商完成； | 期望 |
| URS040 | FAT测试完成报告由我司确认后方可进行包装运输。 | 期望 |

# 9、包装运输要求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS041 | 在运输、吊装和操作中应严防外力冲击振动以免损坏。 | 必需 |
| URS042 | 包装满足运输和装卸要求，防潮干、防磕碰、防震动，由于包装不良而造成的任何锈损，卖方承担全部损失和费用； | 必需 |
| URS043 | 供应商负责送货、搬运、吊装、就位及设备内部安装； | 必需 |
| URS044 | 运输时间包含在供货周期内； | 必需 |
| URS045 | 供方负责把设备安全运至需方工厂并承担运输费用； | 必需 |
| URS046 | 设备到货清单必须详列每装箱内容物。 | 必需 |

# 10、设备拆箱验收

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS047 | 设备到货拆箱时供应商必需陪同现场人员进行拆箱，如供应商授权我方自行拆箱，拆箱后如发现设备及其附件有任何损坏、缺少，供应商应负全责不得推诿； | 必需 |
| URS048 | 依合约内容条件逐一验收。 | 必需 |

# 11、文件资料要求

| 需求编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS049 | 供应商应提供可通过最新版GMP审核的4Q文件； | 期望 |
| URS050 | 设备厂家应提供设备出厂测试及检定证书（包括计量校验证书、进口计量器具形式批准书等）； | 必需 |
| URS051 | 提供使用说明书、合格证、装箱单； | 必需 |
| URS052 | 所有外购附属设备的操作和维修手册； | 必需 |
| URS053 | 设备安装说明/指南； | 必需 |
| URS054 | 须提供机器总装配图及部件、零件编号； | 必需 |
| URS055 | 须提供机器零组件分解组立图及零件编号、名称说明表； | 必需 |
| URS056 | 须提供所配置部件中原制造商提供的所有技术文件； | 必需 |
| URS057 | 提供材质证明； | 必需 |
| URS058 | 须提供机器操作保养手册或说明书、故障排除说明书； | 必需 |
| URS059 | 须提供机器附属配件清单，两年内易损坏品之建议清单； | 必需 |
| URS060 | 供应商负责编写的确认文件包括DQ、FAT、SAT、IQ 、OQ和PQ文件，并与用户共同完成验证确认； | 期望 |
| URS061 | 供应商提供维护保养项目清单和维护周期； | 必需 |
| URS062 | 须提供设备标准操作、清洗和维护检修SOP及电子版； | 期望 |

# 12、备品零件要求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS063 | 卖方应提供设备所需易耗、易损件清单； | 必须 |
| URS064 | 卖方保证所供货物使用符合要求的材料制成，全新未曾使用过的； | 必需 |
| URS065 | 厂方需提供满足两年维护维修需要的备件：供应商设在国内的专业服务队伍以及快速的备件供应，供方应保证在设备出现故障接买方提出维修要求后6小时内做出响应，24小时内派出人员，48小时内相关的服务工程师到达需方的工作现场进行维护，质保期内免费服务；质保期满应保证合理收费； | 必需 |
| URS066 | 如因设备故障导致停止生产时，需要适当延长保修期限； | 必需 |
| URS067 | 卖方提供的设备在正确安装、使用和保养条件下，在其使用寿命周期内，应具有满意的性能。 | 必需 |

# 13、FAT要求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS068 | 设备制造过程中我方可随时到制造方进行检查； | 期望 |
| URS069 | 编写设备的FAT文件（设备工厂IQ/OQ部分）经用户确认后，负责实施。 | 期望 |

# 14、安装调试要求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS070 | 设备到货，我司通知供应商来厂安装日期起，应在15个自然日内完成安装； | 必需 |
| URS071 | 供应商进场施工须遵守我方施工规则和国家有关施工规范； | 必需 |
| URS072 | SAT测试文件由供应商提供，并由我司相关人员审核、批准后执行； | 必需 |
| URS073 | SAT测试由用户及供应商共同完成； | 必需 |
| URS074 | SAT验收依合约内容、本文件及其他约定内容逐一验收； | 必需 |
| URS075 | 零部件在质保期（一年）内需要更换，零件及寄送等费用，由供应商负责。 | 必需 |

# 15、培训要求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS076 | 供应商负责对我司指定的维修人员的维修保养培训； | 期望 |
| URS077 | 设备操作； | 期望 |
| URS078 | 设备维护及保养； | 期望 |
| URS079 | 培训期：不得少于1个工作日； | 期望 |

# 16、保修要求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS080 | 保修期限3年（以商务条款为准）。 | 必需 |
| URS081 | 机器试车后于保修期限内其消耗品或电子零件故障需由供应商负责免费供应修缮或更换。且维修需要在48小时内到现场； | 必需 |
| URS082 | 维修期限内供应商每年至现场作免费检修1次。 | 必需 |

# 17、其它要求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS083 | 供应商在报价中需要将所有需要提供的辅助设施列举清楚； | 必需 |