江苏省中医院医疗设备介绍公告

管式离心机设备4套（第二次）

说明：因第一次招标，在规定报名时间内，有效报名单位不足3家，故本次公告为第二次发出，本项目进行第二次招标。

江苏省中医院现邀请有资质、有合作意向的供应商对以下医疗设备进行设备介绍。

- 设备介绍项目简要说明

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管式离心机 | GQ105（方型箱体） | 4 |

说明：报价包含运输、就位和安装调试费。

URS详见附件1

二、供应商资格要求

供应商应具备的资格或业绩：

合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的供应商均可。

合格的供应商资格：符合采购法及采购法实施条例有关合格供应商、投标人的相关规定。

①须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可，需提供法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证；

②近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

③具有设备制造商提供的授权书；

④供应商业绩要求:近三年内，所投品牌的设备或同类产品在中国有销售业绩,并提供中标通知书或合同。（需提供加盖供应商公章的采购合同或中标通知书复印件，提供在中国境内的用户目录）。

⑤提供有效的中华人民共和国医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证。

⑥符合法律、法规规定的其它要求。

三、相关资料的获取

招标文件领取开始时间：即日起

获取相关资料方式：现场领取(免费)或者登陆http://www.jshtcm.com/→医院官网→设备招标→设备管理→文件下载→参照《江苏省中医院医疗设备投标文件范例（2022版）》制作

其他说明：供应商报名时须携带法人授权书原件及以下原件及盖章的复印件方可报名：法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证、缴纳社保资金证明、财务审计报告（近两年）。

四、相关资料的递交

截止时间： 2022年6月29日下午5：00（每日上午8:00~12:00，下午2:00~5:00，北京时间，法定节假日除外，下同）

送达地点：江苏省中医院设备处（南京市汉中路155号5号楼416室），由于新冠疫情常态化管理，标书也可邮寄至我处。

五、相关耗材备案及审核

与设备相关的耗材应最迟在标书递交截止日期后5个工作日内完成备案与审核，该工作与采购配送中心接洽。

未完成耗材备案及审核的供应商视为放弃参与该项目，后果自负。

六、联系事项

联系人：蔡老师。

联系方式：025-86617141-50416

地址：南京市汉中路155号江苏省中医院5号楼416室 邮编：210029

附件1：管式离心机URS文件

目          录

1、概述

2、目的

3、适用用范围

4、缩写列表

5、设备执行标准

6、项目描述

7、用户要求

7.1 本次采购设备主要技术参数

7.2供货设备总体要求

7.3控制系统

7.4验证要求

7.5培训

7.6所需文件

7.7维修服务要求

7.8包装运输要求

7.9备件零件要求

7.10安装调试要求

7.11SAT要求

7.12其他要求

1.概述

根据质量管理规定及GMP（2010版）要求，制定管式离心机用户需求标准（URS）文件。

本文件旨在系统地阐述了我们的需求，总括了对该项目“管式离心机”的质量要求和我们对该设备的工艺过程及性能的期望，包括设计、制造、材质、操作、GMP符合性、EHS等各方面的基本要求，用于中药产品中难以分离的悬浮液，特别是适合于浓度低、粘度大、固相颗粒细、固液重度较小的固液分离。安装在提取车间的洁净区，自流平地面无底座。该文件是构建该设备文件体系的基础，同时也是该设备设计、制造和验证确认可接受标准的制定依据。设备制造商应在规定时间内完成并达到该用户需求的设计目标和可接受的质量标准。

本URS及其附件是对该设备的设计、制造、材料、检查、测试、包装、运输、安装、调试、运行、操作、维护、验证、文件和交付的说明和最低要求。

2.目的

提供管式离心机的设计、制造、采购、验收和验证确认的依据。

在本URS中仅提出基本的工艺要求和设备技术的基本要求，主要包括相关法规符合性和用户的具体需求，并未涵盖和限制设备制造商提供的设备具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、配置和性能，更优异的部件和更高水平的控制系统。投标方可在满足本URS的前提下提供能够达到更高标准和功能的高质量设备及相关服务。供应商的设备应满足国家有关设计、制造、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求。如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行（强制性标准除外）。

3.适用范围

适用于管式离心机的招标采购和设计、加工制造。设备制造方在设计、制造、安装、调试、验收时必须要基于（但不限于）本URS来执行。

供应商负责提供该管式离心机和相关附属设施正常运行所必须的所有设备、软件和装置，必须严格按照本URS所明确的技术标准、法规标准、技术要求、服务要求提供相关设备设施和服务。

4. 缩写列表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| URS | 客户需求说明 User requirement specification |
| IQ | 安装确认 Installation Qualification |
| OQ | 运行确认 Operational Qualification |
| DQ | 设计确认 Design Qualification |
| PQ | 性能确认 Performance Qualification |
| EHS | 环境 健康 安全 Environment Health Safety |
| FAT | 工厂接收测试 Factory Acceptance Test |
| SAT | 现场接收测试 Site Acceptance Test |
| QA | 质量保证 Quality Assurance |

5、设备执行标准

设备必须符合以下标准、规范：

5.1法律法规

5.1.1《药品生产质量管理规范（2010年修订）》

5.1.2《药品GMP指南2010版“厂房设施与设备”》

5.1.3《良好工程管理规范》

- 5.1.4《中华人民共和国药品管理法》及《中华人民共和国药品管理法实施条例》

5.2行业标准

5.2.1 JB/T20093-2007《制药机械行业标准》

5.2.2 GBZ 1-2010 《工业企业设计卫生标准》

5.2.3 GB50073-2001《 洁净厂房设计规范》

5.2.4 HG/T20592-2009 《钢制管法兰》

5.2.5符合其它相关行业标准。

5.3国家标准

5.3.1 GB-52261-2002《 机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件》

5.3.2 GB12265-1990《机械防护安全要求》

5.3.3 GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

5.3.4 GB 50231-2009《 机械设备安装工程施工及验收通用规范》》

5.3.5 GB/150-2011《压力容器标准》

5.3.6 GB/151-1999《钢制管壳式换热器标准》

5.3.7符合其它相关国家标准。

6、项目描述

管式离心机用于中药产品中用于中药产品中难以分离的悬浮液，特别是适合于浓度低、粘度大、固相颗粒细、固液重度较小的固液分离。浓缩液密度1.02~1.10。

7、用户需求

7.1 本次采购设备主要技术参数：

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS001 | 管式离心机由机头、机身组件，集液盘组件，电机及传动部分要采用不锈钢包裹，电器控制部分要采用不锈钢材质的配电箱及配电箱支架 | 必须 |
| URS002 | 设备参数（仅供参考） 转鼓内经：105mm； 转鼓容积：6L； 转鼓转速：16000r/min； 最大分离因素：15000xg； 水通过能力1.2吨/h | 必须 |
| URS003 | 出液口快接，规格 DN38 | 必须 |
| URS004 | 进料口快接规格 DN25 | 必须 |
| URS005 | 圆筒型前开门，取转鼓卸渣方便迅速。 | 必须 |
| URS006 | 转鼓转速变频控制，转速可调，转速可显示。 | 必须 |
| URS007 | 设备无水泥机座安装，不得有振动、移位现象。 | 必须 |
| URS008 | 材质要求 转鼓及外壳等部件为不锈钢材料 (SUS304) 制造，所有与物料接触的部件均采用304不锈钢材料制造。 | 必须 |
| URS009 | 进出料部件设计应避免死角，内表面电抛光Ra<0.6μm，外表面Ra≤0.8μm,进料口、出料口采用卫生级卡箍快接，整个物料分离系统无清洗死角。 | 必须 |
| URS010 | 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角，接触药品的表面需圆弧过渡、平整、光洁、没有死角、便于清洗，不接触药品的部位表面也应平整、光洁、便于清洁。 | 必须 |
| URS011 | 设备危险可动零部件应装有防护罩。 | 必须 |
| URS012 | 急停开关便于操作者触及。 | 必须 |
| URS013 | 所有电线、管道及接线端子具有可靠连接和标号。 | 必须 |
| URS014 | 感应装置连接可靠、无超标电离辐射等。 | 必须 |
| URS015 | 设备工作性能稳定可靠。 | 必须 |
| URS016 | 供方提供设备主要材质检测证明，以便需方进行GMP认证。 | 必须 |

- 7.2 设备供货总体要求：

| 序号 | 要求内容 | 必需/ 期望 |
| --- | --- | --- |
| URS017 | 签订合同后40日内交货。 | 必需 |
| URS018 | 供货清单；设备说明书；安装图纸。 | 必需 |
| URS019 | 提供文件清单（供应商资质、验证确认方案等），所有文件资料均需提供3份。 | 必需 |
| URS020 | 产品、仪表、阀门等的合格证。 | 必需 |
| URS021 | 免费进行设备现场安装、调试、人员培训。 | 必需 |
| URS022 | 设备操作手册和维修保养手册（简体中文），需润滑的有设备润滑点图。 | 必需 |
| URS023 | 易损备件清单（标明名称、安装部位、规格型号、生产厂家）。 | 必需 |
| URS024 | 需提供设备标准操作、清洁和维护检修SOP方案。 | 必需 |
| URS025 | 配套工具箱及工具。 | 必需 |
| URS026 | 需提供设备材质证明文件。 | 必需 |

7.3控制系统

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS027 | 1.电机：ABB或西门子等国际品牌。2.主轴承为进口FAG品牌。 | 必须 |
| URS028 | 主要电器元件：国产优质品牌 | 必须 |
| URS029 | 使用3 相5线制电源，220/380V， 50 Hz。 | 必须 |
| URS030 | 电器控制相对独立。 | 必须 |
| URS031 | 所有线缆均有标号并有连接线路图。 | 必须 |
| URS032 | 设备具有接地线和中性线。 | 必须 |
| URS033 | 所有的电气元件要有合格证。 | 必须 |
| URS034 | 电气控制装置所配元器件的名称、型号、生产厂家等产品信息应齐全、清晰。 | 必须 |
| URS035 | 控制柜、操控箱、操控按钮具有良好密封，能防止物料粉尘、清洁水进入。 | 必须 |

7.4验证要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS036 | 提供DQ、IQ、OQ等相关验证文件，协助需方完成PQ验证。 | 必须 |
| URS037 | 供应商要在以上验证过程中对需方提供支持。 | 必须 |
| URS038 | 供应商要提供设备验证方案，并依据需方审批的方案进行确认工作。 | 必须 |

7.5培训

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS039 | 负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、控制原理、设备性能、操作、维修保养、故障排除及注意事项等基本知识的培训，使需方人员至一定熟练程度,由双方人员认可。 | 必须 |
| URS040 | 在报价中已经包括对以上人员的培训费用。供方或设备制造商派出的安装、调试、培训、SAT技术人员或服务人员要明确掌握本URS内容和要求并经过了培训。 | 必须 |

7.6所需文件

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS041 | 供应商提供的文件应为中文纸质版和电子版本，电子版本。 | 必须 |
| URS042 | 提供设备操作说明书，其内容至少应包括：设备规格参数、设备运输及安装要求、设备操作规程、设备维护保养规程。 | 必须 |

7.7维修服务要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS043 | 供应商提供的设备包括所有零部件、仪表、电 气和控制系统的质保期至少为1年(从最终验收调试合格之日起算，整机保三年，易损件保一年)。 | 必须 |
| URS044 | 在质保期内，如因机器故障导致停止生产时，需要延 长保修期限。同时故障零件供应商需无条件负责免费 更换。 | 必须 |
| URS045 | 在质保期限内, 合同中所供设备和工作内容在操作规程内出现任何问题, 供应商负责维修或更换。 | 必须 |
| URS046 | 供应商应定期进行回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在的故障，使系统保持良好的工作状态。 | 必须 |

7.8包装运输要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS047 | 设备包装要有足够的强度能够满足运输和装卸要求，防雨、防潮湿、防磕碰、防振动。 | 必须 |
| URS048 | 机器到货清单必须详列每个装箱内容物 | 必须 |
| URS049 | 按需方要求将设备运输至供销合同指定地点。在运输过程中，整个货物的安全和防护工作由供应商负责，由于运输或包装不良等造成的任何损失由供应商承担。 | 必须 |

7.9 备件零件要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS050 | 本机使用一年内易损坏备品零件 | 必须 |
| URS051 | 本机拆卸保养工具一组含工具箱 | 必须 |

7.10安装调试要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS052 | 机器到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱，如供应商授权我方自行拆箱，拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，供应商应负全责不得推诿 | 必须 |
| URS053 | 机器订购后供应商须负责到货运送、安装，安装期间供应商至少需有一人全程配合 | 必须 |
| URS054 | 机器到货，我公司通知供应商来厂安装日期起，应在15个自然日内完成安装，试车完毕 | 必须 |

7.11 SAT要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS055 | 依照原厂提供的机器性能条件逐一验收 | 必须 |
| URS056 | 依照合约内容条件逐一验收 | 必须 |
| URS057 | 机器安装完成后供应商应有技术人员协同我方进行产品试生产，能连续生产三批合格产品为验收合格标准 | 必须 |

7.12其它要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS058 | 本URS作为合同的补充条款，作为到货验收的依据 | 必须 |
| URS059 | 本URS中规定技术要求，若存与行业标准和产品质量设计要求不符处，该技术要求存产品质量隐患，则供应商必中同确定前与我公司告之，并经相互确认，否则我司不承担因技术要求存产品质量隐患任何责任。 | 必须 |