江苏省中医院医疗设备招标公告-

(牛首山制剂中心)生物安全柜

江苏省中医院现邀请有资质、有合作意向的供应商对以下医疗设备进行设备介绍。

一、设备介绍项目简要说明

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B2级生物安全柜 | 1 | 5万元 |

简要配置需求如下：

| 序号 | 名称 | 主要规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 1台 |
| 2 | 底座 |  | 1个 |
| 3 | 内风机 |  | 1个 |
| 4 | 外排风机 |  | 1台 |
| 5 | 送风过滤器 |  | 1套 |
| 6 | 排风过滤器 |  | 1套 |
| 7 | 脚踏开关 |  | 1个 |
| 8 | 国标插座 |  | 2个 |
| 9 | 遥控器（含电池） |  | 1个 |
| 10 | 紫外灯 |  | 1个 |
| 11 | 照明灯 |  | 2个 |
| 12 | 排风管道 |  | 1套 |
| 13 | 外排风机支架 |  | 1套 |
| 14 | …… |  |  |
| 选购件：（如有请自行填报） |  |  |  |
| 1 | 水龙头 |  |  |
| 2 | 气龙头 |  |  |
| 3 | 搁手架 |  |  |
| 4 | …… |  |  |

说明：

1、★报价包含运输、就位和安装调试等所有费用。

2、保修期限为以合同为准。

3、URS详见附件

二、供应商资格要求

供应商应具备的资格或业绩：

合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的供应商均可。

合格的供应商资格：符合采购法及采购法实施条例有关合格供应商、投标人的相关规定。

①须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可，需提供法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证；

②近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

③具有设备制造商提供的授权书；

④供应商业绩要求:近三年内，所投品牌的设备或同类产品在中国有销售业绩,并提供中标通知书或合同。（需提供加盖供应商公章的采购合同或中标通知书复印件，提供在中国境内的用户目录）。

⑤提供有效的中华人民共和国医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证。

⑥符合法律、法规规定的其它要求。

三、相关资料的获取

相关资料领取开始时间：即日起

获取相关资料方式：现场领取(免费)或者登陆http://www.jshtcm.com/→医院官网→设备招标→设备管理→文件下载→参照《江苏省中医院医疗设备投标文件范例（2022版）》制作

其他说明：供应商报名时须携带法人授权书原件及以下原件及盖章的复印件方可报名：法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证、缴纳社保资金证明、财务审计报告（近两年）。

四、相关资料的递交

投标文件接收截止时间： 2022年9月22日下午17：00（每日上午8:00~12:00，下午2:30~5:30，北京时间，法定节假日除外，下同）

送达地点：江苏省中医院设备处（南京市汉中路155号5号楼416室），由于新冠疫情常态化管理，标书也可邮寄至我处。

五、相关耗材备案及审核

与设备相关的耗材应最迟在标书递交截止日期后5个工作日内完成备案与审核，该工作与采购配送中心接洽。

未完成耗材备案及审核的供应商视为放弃参与该项目，后果自负。

六、联系事项

联系人：朱老师。

联系方式：025-86617141-50416

地址：南京市汉中路155号江苏省中医院5号楼416室     邮编：210029

附件

B2级生物安全柜URS

一、设备介绍项目简要说明

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B2级生物安全柜 | 1 | 5万元 |

二、设备功能、性能需求

1.用于对传染性的标本进行操作,对操作过程中的人员、产品及环境进行保护。

2.设备具有第三类医疗器械注册证。

3.设备具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》标准的检测报告。

三、技术参数需求

注：所有条款均为必需，加▲条款为可优化条款，加★条款不能响应作废标处理

| 序号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★分类：B2型，100%外排 |  |
| 2 | 外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×750mm×2200mm |  |
| 3 | 内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×650mm |  |
| 4 | ▲台面高度：750±5mm（尺寸可以根据要求订制修改） |  |
| 5 | 风速：平均下降风速：≥0.33±0.025m/s；平均吸入口风速≥0.53±0.025m/s |  |
| 6 | 系统排风总量：≥1250 m3/h |  |
| 7 | 照明：≥1000lx |  |
| 8 | ★过滤效率: 送风和排风过滤器均采用HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995% |  |
| 9 | ▲使用人数：≥ 2人 |  |
| 10 | ★生物安全性： 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 ； 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 ； 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次。 |  |
| 11 | ▲柜体采用10°倾斜角设计 |  |
| 12 | 安全柜裸露工作区三侧壁板和工作台面采用优质304#不锈钢，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理 |  |
| 13 | 工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更 安全； |  |
| 14 | 工作台面材质为优质 304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会 流入积液槽中，便于清理； |  |
| 15 | 脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平； |  |
| 16 | 柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改； |  |
| 17 | 合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更 加方便、快捷； |  |
| 18 | 前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃； |  |
| 19 | ▲高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间、操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的 阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然； |  |
| 20 | ▲电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全； |  |
| 21 | 遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加 快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使 用者的人身安全； |  |
| 22 | 具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间 |  |
| 23 | 严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa |  |
| 24 | 前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全 |  |
| 25 | 风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10% |  |
| 26 | 完善的报警系统： （1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为 200mm，当安全柜前侧高于或低于 安全高度时，安全柜会声光报警； （2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警； （3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警； （4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的 20%时，声光报警； |  |
| 27 | 安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害 （1）安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关 闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命； （2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启 时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全； |  |

四、设备配置需求及响应（单台）

| 序号 | 名称 | 主要规格 | 数量 | 投标响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 1台 |  |  |
| 2 | 底座 |  | 1个 |  |  |
| 3 | 内风机 |  | 1个 |  |  |
| 4 | 外排风机 |  | 1台 |  |  |
| 5 | 送风过滤器 |  | 1套 |  |  |
| 6 | 排风过滤器 |  | 1套 |  |  |
| 7 | 脚踏开关 |  | 1个 |  |  |
| 8 | 国标插座 |  | 2个 |  |  |
| 9 | 遥控器（含电池） |  | 1个 |  |  |
| 10 | 紫外灯 |  | 1个 |  |  |
| 11 | 照明灯 |  | 2个 |  |  |
| 12 | 排风管道 |  | 1套 |  |  |
| 13 | 外排风机支架 |  | 1套 |  |  |
| 14 | …… |  |  |  |  |
| 选购件：（如有请自行填报） |  |  |  |  |  |
| 1 | 水龙头 |  |  |  |  |
| 2 | 气龙头 |  |  |  |  |
| 3 | 搁手架 |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |

五、设备质保期及售后服务要求

★免费质保期（免费质保期由采购人使用验收合格之日起算）：原厂质保期≥3年或更优，请自报质保期___年。终身维修保养，软件免费升级；售后服务由原厂提供；如进口产品投标，供应商须承诺在签订合同时提供国内总代理商出具的免费质保期承诺书（免费质保期承诺书内容需明确指向本次采购项目的标的设备，免费质保期与投标文件响应时间一致，并由生产厂家和供应商共同加盖公章）；如国产产品投标，则须在签订合同时提供产品生产厂家出具的免费质保期承诺书（免费质保期承诺书内容需明确指向本次采购项目的标的设备，免费质保期与投标文件响应时间一致，并由生产厂家和供应商共同加盖公章）。若无法按要求提供，视为放弃中标。如涉及医院信息系统接入要求，需免费开放设备信息端口且提供中文文档并免费提供技术支持。

（须提供单独承诺，质保承诺格式见附件）

六、设备工作条件需求

信息软件要求；房屋、水、电、排污条件要求；职业病危害防护、环境辐射安全、电磁屏蔽要求；院感防护要求；清洗消毒要求；人员资质要求等。

（如有，请自行填报）

七、其它特殊资质等商务评审需求

1.★所采购货物属于中国医疗器械注册管理范围内，应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》（包括《第一类医疗器械备案信息表》）（如有附页和附件“产品技术要求”，须一并提供）。

2.★安装完后须提供具备资质的第三方机构进行性能检测服务并提供检测合格报告作为验收依据之一，并且质保期内须每年提供一次具备资质的第三方机构进行性能检测服务并出具检测合格报告。

3.★货期：中标公告发出后15日内到货并完成安装。交货时，货物的生产日期在半年内。

附件：

质保承诺书（进口产品）

致：XXXXXXX

本公司参加项目名称_______的采购活动，并作出以下书面承诺：

若本公司有幸中标，本公司承诺本项目免费质保期： ，终身维修保养；售后服务由原厂提供；在签订合同时本公司将提供国内总代理商出具的免费质保期承诺书（承诺对象需明确指向东莞市人民医院及本采购项目标的产品，免费质保期与投标文件响应时间一致，由国内总代理商和供应商加盖公章），若无法按要求提供，视为放弃中标。如涉及医院信息系统接入要求，需免费开放设备信息端口且提供中文文档并免费提供技术支持。

特此承诺！

供应商（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日 期：

质保承诺书（国产产品）

致：XXXXXXXX

本公司参加项目名称： 的采购活动，并作出以下书面承诺：

若本公司有幸中标，本公司承诺本项目免费质保期： ，终身维修保养；售后服务由原厂提供；在签订合同时我公司将提供产品生产厂家出具的免费质保期承诺书（承诺对象需明确指向东莞市人民医院及本采购项目标的产品，免费质保期与投标文件响应时间一致，由产品生产厂家和供应商加盖公章）。若无法按要求提供，视为放弃中标。如涉及医院信息系统接入要求，需免费开放设备信息端口且提供中文文档并免费提供技术支持。

特此承诺！

供应商（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日 期：