江苏省中医院设备处关于高压氧（sbc23-dy072）

项目的更正公告

一、项目基本情况

1.原公告的采购项目编号：sbc23-dy072

2.原公告的采购项目名称：高压氧

3.首次公告日期：2023年12月29日

二、更正信息

1.更正事项：参数调整

2.更正内容：因实际场地限制，高压氧舱治疗人数由20人（治疗舱16人，过渡舱4人）变更为16人（治疗舱12人，过渡舱4人）具体参数变更如下：

（一）舱体部分

- 2、舱体规格：直径≥3200 mm，长度≥10000 mm      变更为：

2、舱体规格：直径≥3000 mm，长度≥9000 mm

- 4、治疗人数：20人(治疗舱16人，过渡舱4人)      变更为：

- 4、治疗人数：16人(治疗舱12人，过渡舱4人)

- 12、舱内座椅功能：舱内座椅采用高级轿车活动座椅，可以固定和拆卸
数量≥20只；座椅面料阻燃等级为≥B1级。                变更为：

- 12、舱内座椅功能：舱内座椅采用高级轿车活动座椅，可以固定和拆卸
数量≥16只；座椅面料阻燃等级为≥B1级。

- 14、舱内配设吸痰器接口（负压吸引）数量≥20套     变更为：

- 14、舱内配设吸痰器接口（负压吸引）数量≥16套

- 15、舱内配设一级供氧接口数量≥20套               变更为：

- 15、舱内配设一级供氧接口数量≥16套

- 17、舱内配设急救呼叫装置数量≥20套               变更为：

- 17、舱内配设急救呼叫装置数量≥16套

- 18、设置无断点多用途过舱导联装置数量≥20套；（要求确保信号不衰减、图形不变形）                                                变更为：

- 18、设置无断点多用途过舱导联装置数量≥16套；（要求确保信号不衰减、图形不变形）

- （三）加减压系统

- 3、储气罐为：2台（设计压力≥1.5MPa，最高工作压力≥1.4MPa，容积≥13m³

- 变更为：

- 储气罐为：2台（设计压力≥1.5MPa，最高工作压力≥1.4MPa，容积≥8m³，需满足储气罐间实际场地条件，储气罐安装工作如涉及改造事宜由厂家负责完成）

三、其他补充事宜

本公告如有与原公告冲突，以本公告为准，未做调整部分按原公告执行

四、本次更正公告联系方式

采购人信息：

名    称：江苏省中医院

地    址：南京市汉中路江苏省中医院5号楼418室

联系人：高老师

联系方式：025-86617141-50418

江苏省中医院设备处

2024年03月15日